# 货物需求及技术要求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

1. **货物技术参数要求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 预计数量 |
| 近视弱视综合治疗仪 | 1.技术指标：国家二类医疗器械。 ★2.有后台监控管理系统。 ★3.有功率安全监控系统。  4.激光部分：输出激光在观察口的光斑直径：10mm±2mm 输出激光功率（Pc）：2.0mW±0.5mW；输出功率稳定度优于±0.5mW 发射持续时间：180s±10s 激光波长λ：650nm±10nm。5.后像部分：高亮度持续时间：30s±3s，低亮度闪烁频率：0.33Hz±0.03Hz 低亮度闪烁持续时间：180s±10s。6.多光谱闪烁部分：多光谱闪烁频率：0.33Hz±0.03Hz 多光谱闪烁持续时间：180s±10s。7.光栅部分：光栅旋转频率：4圈/min±1圈/min 光栅旋转时间：180s±10s。 8.工作条件：温度范围：5℃-40℃ ，相对湿度：<80%RH，大气压强：86.0kPa-106.0kPa ，电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz。  | 台 | 40 |

**二、其他**

**（一）人员培训要求**

 货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**（二）货物质量及售后服务要求**

 1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3、质保期：五年。（仪器按需提供到医院，质保五年无人为损坏不能使用的换新机）

**（三）验收**

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

1. **付款方式**

1、货款支付：按买方需求分批次供货，在买方接收货物后次月10日内付至本批次所供货物合同价款的95%，剩余价款待质保期满后一次性付清；

2、使用费支付：自买方接收货物之日起按实际使用次数每月结算一次，结算的使用费在次月25日前由买方支付给卖方。